## Slide 1
项目报告
GATE 蒙特卡洛 CT 体膜仿真与重建
60 角度扇形束扫描 / 自写 FBP 重建 / v2 干净版本
项目版本
v2.1
完成日期
2026-06-14
当前状态
工作流跑通 / 物理量待修正
ct_phantom_recon_v2

## Slide 2
目录
01
项目概览
02
文件结构
03
仿真设计
04
重建算法
05
数据产物
06
数据质量评估与问题
07
优化路线图
08
下一步行动
09
总结
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
2 / 10

## Slide 3
01 项目概览
目标
用 GATE 蒙特卡洛工具包实现扇形束 CT 仿真与重建,验证完整工作流的可行性.
120 keV 单能 γ,多材质体膜,60 角度 6° 步长.
自写扇形束 FBP 重建,仅依赖 numpy,scipy,itk.
当前状态
已完成
60 角度 GATE 扫描, ~10 分钟/全量
已完成
扇形束 FBP 重建 12×90×90 体数据
已完成
可视化输出齐全,工作流可重复执行
待解决
几何缺陷,重建 μ 值偏低 3-8 倍
待解决
FBP 抗噪弱,中心放射条纹明显
关键参数
扫描角度数
60, 步长 6°
每角度粒子数
500,000
全量扫描耗时
~10 分钟
重建体数据
12 × 90 × 90
物理列表
G4EmStandardPhysics_option4
进程模式
60 个独立子进程
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
3 / 10

## Slide 4
02 文件结构
源码与文档
ct_phantom_scan.py
扫描主脚本
ct_recon.py
扇形束 FBP 重建
_worker_one_angle.py
单角度子进程脚本(自动生成)
README.md
使用文档
OPTIMIZATION_PLAN.md
优化路线图
PROJECT_STATUS.md
现状与经验教训
output 目录
output/
· angle_000/ ... angle_059/
- projection.mhd / .raw
- stats.txt
· ct_sinogram_3d.mhd / .raw
· ct_recon.mhd / .raw
· ct_sinogram_overview.png
· ct_recon_slices.png
· ct_phantom_3d.png
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
4 / 10

## Slide 5
03 仿真设计
体膜组成
主体
水圆柱 (Tubs)
R = 80 mm, L = 80 mm
嵌入 1
空气 (G4_AIR)
R = 8 mm, X = +45 mm
嵌入 2
肺 (G4_LUNG_ICRP)
R = 8 mm, 60° 位置
嵌入 3
皮质骨 (G4_BONE_CORTICAL_ICRP)
R = 8 mm, 120° 位置
嵌入 4
PMMA (G4_PLEXIGLASS)
R = 8 mm, R = 25 mm
嵌入 5
铝 (G4_Al)
R = 8 mm, R = 25 mm
源
类型
120 keV 单能 γ
形状
focused 扇形束
SAD
400 mm
ADD
200 mm
探测器
尺寸
240 × 100 mm
像素
30 × 12 (8 mm pitch)
采集器
FluenceActor
物理与角度
物理列表
G4EmStandardPhysics_option4
角度数
60 步长 6°
进程
60 个独立子进程
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
5 / 10

## Slide 6
04 重建算法
自写扇形束 FBP,仅依赖 numpy,scipy,itk.从 60 张投影到 12×90×90 三维体数据共 6 步.
步骤 1
读投影
60 张 mhd
30×12 像素
步骤 2
堆 sinogram
(60, 12, 30)
三维张量
步骤 3
I0 + log
-log(sino / I0)
中值 3×3
步骤 4
Ram-Lak 滤波
1D FFT × Hamming 窗
沿探测器列
步骤 5
加权反投影
w = (SAD / (Xr + SAD))²
扇形束补偿
步骤 6
输出体数据
12 × 90 × 90
μ 值 (mm⁻¹)
关键公式
对数反演
proj = -log(sinogram / I0)
I0 = sinogram.max()
滤波核
Ram-Lak × Hamming 窗
保留高频边缘,抑制高频噪声
几何权重
w = (SAD / (Xr + SAD))²
扇形束到平行束的等价修正
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
6 / 10

## Slide 7
05 数据产物
重建三视图 (轴向 / 冠状 / 矢状)
数据来源: output/ct_recon_slices.png
输出文件清单
原始投影
angle_000/ ... angle_059/
60 张, 30×12 像素
Sinogram
ct_sinogram_3d.mhd / .raw
堆叠张量 60×12×30
重建体
ct_recon.mhd / .raw
12×90×90, μ 值
可视化
ct_phantom_3d.png
真值 vs 重建对比
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
7 / 10

## Slide 8
06 数据质量评估与问题
当前数据质量评估
指标
当前值
理论值
偏差
结论
I0 估计
20 (max)
70 - 100
偏低
异常
proj_log 范围
[0.22, 2.30]
[0.5, 1.5]
偏宽
需修正
重建 μ 范围
[-0.004, 0.005]
[0, 0.5]
偏低 3-8 倍
异常
水模区域 μ
~0.002
0.016
严重偏低
异常
Al 球 μ
不可辨识
0.40
不可用
异常
已知问题
问题 一
I0 估计错误
sinogram.max() 当作 I0,但已被衰减,需独立 air scan
问题 二
FBP 抗噪弱
Ram-Lak 放大高频噪声,60 角度欠采样,中心放射条纹
问题 三
Z 方向分辨率低
12 层 × 8 mm = 96 mm 视野,冠状/矢状面马赛克
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
8 / 10

## Slide 9
07 优化路线图
按性价比排序,数据级修正 → 算法升级 → 扫描配置升级.
阶段 1
数据级修正
投入
5 - 10 分钟
重跑: air scan only
1.1 修正 I0 估计 (独立 air scan, 5 min)
1.2 散射背景减除 (5 min)
收益
μ 绝对值提升 3-5 倍,接近理论水 μ(120 keV) ≈ 0.016
阶段 2
算法升级
投入
30 - 60 分钟
重跑: 无需重跑扫描
2.1 FBP 替换为 SART 迭代重建 (30 min)
2.2 加 TV 全变差正则化 (30 min)
收益
中心放射条纹消失,结构对比度明显提升
阶段 3
扫描配置升级
投入
约 1 小时
重跑: 全量重跑 30 min
3.1 N_ANGLES 由 60 增至 180 (2° 步长)
3.2 像素 8 mm 改为 4 mm (24 层)
3.3 配合 SART + TV
收益
5 个插入物全部清晰可辨,完成度推向 85%
推荐路径: 阶段 1.1 + 阶段 2.1,合计 35 分钟,可将完成度从 60% 提升至 85%.
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
9 / 10

## Slide 10
08 下一步行动 / 09 总结
下一步行动
优先级 高
修正几何:detector 移至 -X 200mm,1 个 angle 验证主束模式
优先级 高
60 角度全跑,重建后核对 μ 值是否接近 0.016
优先级 中
实现 SART 迭代重建替代 FBP,30 分钟
优先级 中
加 TV 正则化,30 分钟
优先级 低
扫描配置升级至 180 角度 + 4 mm 像素,30 分钟
总结
已完成
60 角度 GATE 扫描 + 扇形束 FBP 重建,工作流端到端跑通,可视化齐全.
已识别
三大问题:I0 估计错误,FBP 抗噪弱,Z 方向分辨率低.
下一步
优先修正几何,再以 SART 替换 FBP;35 分钟投入可显著改善物理量.
GATE CT 体膜仿真与重建 · v2.1
10 / 10